分析计量设备维护维修工作内容及要求

乙方应根据“维护维修工作内容及要求”，制定本单位各专业设备维护维修工作责任制。维护维修人员必须根据各专业的责任分工范围，按照一定的检查时间、一定的检查路线、一定的设备检查点、一定的检查内容，对所负责的设备运行状况及不安全因素进行巡回检查，主动发现设备隐患，及时与甲方部门沟通，并积极稳妥排除设备隐患，维修故障仪器，确保设备安全稳定运行。

一、主要工作范围（包括但不限于）

乙方负责甲方目前所指定范围内的分析、计量设备的巡检、维护保养及维修工作，设备明细参见附件二、附件三。

二、主要工作内容（包括但不限于）

1、OPTA在线取样系统

1.1采样探头部分：

A．采样探头连接密封性测试；

B．采样探头真空泄漏测试；

C．紧急切断阀执行动作校验。

1.2气化器部分：

A．气化器的本体加热性能校验；

B．气化器TE3、TE2、TE5三段感温器的校验。

1.3控制系统：

A．系统的管道测漏；

B．控制箱气动校验；

C．系统控制箱内部元器件的检查与校验；

D．定期检测电伴热的绝缘性，检修电伴热加温部件；

E.控制软件升级与维护

1.4采样小屋：

A．取样电磁阀的检修；

B．样气入口自动调节阀的检修；

C．流量控制系统控制阀的检修；

D．BOG排空检查；

E．密封气系统气密性检查；

F．控制箱面板负压气密性检查；

G．管道系统中的手动调节阀检修；

I. 来船前系统测试

2、ABB在线分析系统（2套）

2.1仪表维护

2.1.1 condumax_ii分析仪（以下简称露点分析仪）

A.露点分析仪量程标定；

B. 露点分析仪标准气体压力测试；

C. 露点分析仪样气压力测试；

D. 露点分析仪管路密封测试；

E. 露点分析仪保养；

F.故障诊断及处理。

2.1.2 NGC 8206分析仪（以下简称在线色谱）

A.在线色谱色谱柱及易损部件更换；

B.在线色谱用气检测；

C.在线色谱管路连接件密封检测；

D. 在线色谱软件诊断维护；

E. 在线色谱仪保养；

2.1.3 Galvanic_903分析仪（以下简称硫化氢分析仪）

A.硫化氢分析仪量程标定；

B. 硫化氢分析仪样气压力检测；

C. 硫化氢分析仪校准；

D. 硫化氢分析仪管路连接件密封检测；

E. 测量纸带更换及维护；

F. 硫化氢分析仪软件诊断维护；

G.硫化氢分析仪保养；

2.1.4 气体防爆报警器

A. 电气连接件更换及测漏；

B. 报警器显示故障处理；

C. 报警器声光报警测试；

D. 报警器报警联动装置测试；

E. 报警浓度值准确性测试；

2.2预处理系统检查

A. 样气压力减压阀维护；

B. 压力控制性测试；

C. 预处理系统一级过滤器保养及清洗；

D. 预处理系统压力表故障处理；

E. 调节样气减压阀压力表故障处理；

F. 预处理系统中的截止阀故障处理；

G. 定期清理管路系统；

H. 在线色谱过滤器保养与清洗；

I. 分析小屋所有管路连接件的密封性检测；

J.预处理系统的保养与维护；

2.3电气系统维护：

A.公共电源电气接线箱安全检查，检查电源接线端子连接是否松动，安全接地良好性测试；

B.仪表电源电气接线箱安全检查，检查电源接线端子连接是否松动，安全接地良好性测试；

C.数字信号电气接线箱安全检查，检查数字信号接线端子连接是否松动，安全接地良好性测试；

D.模拟信号电气接线箱安全检查，检查模拟信号接线端子连接是否松动，安全接地良好性测试；

E.公共电源分配箱电气连接安全检查，检修分配开关灵敏性，安全接地良好性测试；

F.仪表电源分配箱电气连接安全检查，检修分配开关灵敏性，安全接地良好性测试；

G.安全报警控制接线箱电气连接安全检查，内部电气元件安装是否松动，检修开关元器件工作是否正常；

H. 防爆风机动作可靠性测试；

I.电加热带维护保养；

3、埃尔斯特计量撬1套（包含：在线色谱1套，硫化氢1套，露点仪1套，气体报警仪2套，防爆空调1套，温度变送器8个，压力变送器8个，超声波流量计4个，上位机2台，流量计算机4台）

3.1仪表维护

3.1.1 condumax ii分析仪（以下简称露点分析仪）

A.露点分析仪量程标定；

B. 露点分析仪标准气体压力检测；

C. 露点分析仪样气压力检测；

D. 露点分析仪管路密封测试；

E. 露点分析仪保养；

F. 故障诊断及处理。

3.1.2在线色谱分析仪

- 在线色谱色谱柱及易损部件更换；

B. 在线色谱载气压力检测；

C. 在线色谱样气压力检测；

D. 在线色谱标准气体压力检测；

E. 在线色谱管路连接件密封检测；

F. 在线色谱软件诊断维护；

G. 在线色谱仪保养；

3.1.3 Galvanic_903分析仪（以下简称硫化氢分析仪）

A.硫化氢分析仪量程标定；

B. 硫化氢分析仪样气压力检测；

C. 硫化氢分析仪标准；

D. 气体压力检测；

E. 硫化氢分析仪管路连接件密封检测；

F. 测量纸带更换及维护；

G. 醋酸溶液检查；

H. 硫化氢分析仪软件诊断维护；

I.硫化氢分析仪保养；

3.1.4 气体防爆报警器

A. 电气连接件更换及测漏；

B. 报警器显示故障检查；

C. 报警器声光报警检查；

D. 报警器报警联动装置测试；

E. 报警浓度值准确性测试；

3.1.5 温度变送器

A. 信号输出测试；

B. 检查密封性；

C. 显示异常处理；

D. 检查数据稳定性；

3.1.6 压力变送器

A.信号输出测试；

B. 检查密封性；

C. 显示异常处理；

D. 检查数据稳定性；

3.1.7 超声波流量计

A. 每季度声速核查检测；

B. 信号输出测试；

C. 半年串联核查测试；

3.1.8 上位机

A. 散热系统性能测试；

B. 与流量计算机通讯测试；

C. 比对现场数据；

3.1.9 流量计算机

A. 显示异常处理；

B. 操作异常处理；

C. 处理报警信息；

D. 比对温度、压力、流量值；

E. 测试软件功能。

3.1.10 气体防爆报警器

A. 电气连接件更换及测漏；

B. 报警器显示故障检查；

C. 报警器声光报警检查；

D. 报警器报警联动装置测试；

E. 报警浓度值准确性测试；

4、海水余氯检测系统（2套）

A．检查电路接线端子连接可靠性；

B．屏幕显示异常处理；

C．测试所有按键操作功能；

D．测试降温系统工作可靠性；

E．检查采样阀，检查水样压力稳定性；

F．定期检查水样进口管线和溢流口，检测水流状态；

G. 测试搅拌工作状态；

H．定期清洗样品池；

I．定期清洗色度计；

J．定期更换泵模块的软管；

K．定期更换分析管及试剂瓶的软管；

L．定期更换样品调节过滤器；

M. 定期更换缓冲溶液、指示剂溶液；

N．定期更换转子流量计；

O．检查各点温度控制稳定性；

P．定期校准仪器；

Q．定期进行仪器内部除尘；

R．定期更换废液排放管、消解小试管、计量小试管、样品导管、废水导管、消解小试管环形密封圈、活塞；

- 报警异常处理

5、AC公司气相色谱系统（2套），安捷伦公司气相色谱系统（1套），总硫分析仪（1套）

5.1气相色谱仪器维护

A．测试仪器与计算机工作站之间通讯状态；

B．测试制冷系统工作稳定性；

C．测试仪器各按键操作功能；

D．测试进样口、柱温箱、检测器温度控制稳定性；

E．气源和气体净化器维护：气体净化器异常处理；气源压力、流量异常处理；柱前压力异常处理；系统气体管路气密性测试；

F．进样口维护：隔垫吹扫出口流量测试；分流出口流量测试；定期更换隔垫；定期更换衬管；定期更换玻璃棉；定期更换衬管密封垫；定期更换石墨垫；定期清理更换分流板；

G．自动进样器维护：定期更换进样口隔垫；定期清洗进样针；定期进行内部除尘；

H．色谱柱维护：老化处理色谱柱；

I．检测器维护：检测背景信号；测试气体压力/流量及配比；定期清洗或更换喷嘴；定期处理点火组件；定期清洗收集极组件；定期检查泄漏；

5.2 总硫分析仪维护

A．测试仪器与计算机工作站之间通讯状态；

B．测试降温系统工作稳定性；

C．测试仪器各按键操作功能；

D．测试高温裂解炉温度控制稳定性；

E．气源和气体净化器维护：气体净化器异常处理；气源压力、流量异常处理；柱前压力异常处理；系统气体管路气密性测试；

F．进样器维护：测试进样行程准确性；定期更换进样口隔垫；定期清洗或更换进样针；定期清洗进样器组件；

G．定期清洗高温裂解管；

H．定期清洗进气管路；定期更换气体干燥器；

I．定期检查、清洗反应室；

J．定时更换紫外灯；

K．定期清理仪器内如灰尘、油污及锈蚀；

6、实验室CNAS内审、管理评审及其他资料编写；

6.1每年一次对标准进行查新（ISO6974、GPA2261），由查新机构出具正规报告。

6.2色谱仪期间核查，标气的期间核查。新分析方法的方法确认。

6、其它分析、计量设备（50种）

A．测试仪器设备是否存在漏电，查找漏电源并进行处理；

B．检查检查电路插件是否松动，检查线路连接状态，对松脱、开裂等线路进行修复；

C．对气体净化器进行定期更换或再生，避免其被污染、失效。

D．检查电解液液位，及时补充或更换；

E．对出现问题的屏幕和按键进行检测、维修；

F．流量表和压力表异常处理；

G．检查气路系统气密性、输出流量稳定稳定性；

H．定期对密封圈进行更换，避免其老化、裂纹。

I．定期对空气压缩机进行测试，排查隐患；

J．定期清洗进气口过滤器；

K．定期清理仪器灰尘、油污及锈蚀；

L．测试仪器各功能指示灯，判断故障原因，并进行处理；

M．定期核查各点温度控制准确性；

N．定时添加仪器的加热介质/制冷介质是否充足；

O. 测试加热设备和制冷设备工作稳定性；

P.检查散热系统工作稳定性；

Q. 检查循环泵工作状态；

R．传动部件故障维修；

S．检查正压泵/负压泵工作稳定性；

T. 定期对真空泵进行加油测试，检测真空度；

U. 测试真空系统稳定性；

V.便携式可燃气体报警器定期校准及维修；

三、工作要求

1. 法定工作日出勤，乙方运行维护人员每天两次（上午、下午各一次）按照规定的巡检路线和巡检内容进行巡检，排查事故隐患，完成后及时做好巡检记录。接船期间24小时（不分节假日）至少一人留守，负责在接收站内接送一关三检及船员，

保证设备出现问题第一时间可以解决，配合好接船期间其它工作。

2. 乙方每月对主要工作内容所涉及的仪器设备进行一次维护保养工作。

3. 乙方每季度对仪器仪表进行全面的状态检查，并按照仪器说明书对仪器仪表进行全面的维护保养工作。

4. 乙方定期标定校准仪器设备（包括便携式可燃气体检测仪）。

5. 乙方检查仪器的工作环境(包括电源地线、光线、通风、温度、湿度、振动、灰尘、腐蚀性气体、电磁场干扰等)是否符合要求。

6. 乙方对所有设备进行电气安全性检查。

7. 乙方发现仪器仪表故障后，2工作日内开始检查维修故障仪器仪表，保障稳定运行。设备巡检、保养、维修、维修等工作必须记录齐全、填写及时、字迹清晰。

8.乙方运行维护人员巡检要准时，记录真实准确，详细具体。设备巡检、保养、维修等工作必须记录齐全、填写及时、字迹清晰。

9.  乙方必须严格遵守接收站的相关管理制度和标准。

10. 乙方必须按时提交月工作总结和计划。

11. 对使用情况不好的设备，乙方提出改造方案并交由甲方审核。

12. 叫修服务：仪器发生重大故障（如涉及厂家核心技术问题或设计缺陷），乙方要立即联系仪器厂家工程师上门服务，最终结算以实际发生情况为准。

13. 乙方提交年度设备维护保养计划及方案，制定应急抢修预案。

15. 乙方设备修理过程中更换下来的配件或设备必须按要求送到指定位置。

16.在线设备和实验室使用的载气、样气管线及配套压力表维护。

四、工作指标

按期保质保量的完成合同范围内的工作，保证计量设备的完好和长周期运行（配件、材料不到货等因素影响除外）。

- 设备故障及时处理率100%，杜绝因设备抢修不及时导致对生产的影响。

2. 设备维修一次合格率100%。

3. 重点（外输计量系统、OPTA在线取样系统、实验室色谱）设备运行平稳率100%。

3.1外输计量计量系统不影响外输计量。发现报警一个工作日内处理。色谱数据平稳，组成在合理范围内。

3.2 OPTA在线取样系统，接船前测试，确认仪器状态。巡检中发现问题，及时处理，确保顺利接船。

3.3实验室色谱仪，仪器重复性稳定性满足其使用的方法的要求。发现故障一个工作日内处理。

4. 所负责专业设备完好率大于98%。

5. 所负责维护设备事故为零。

6. 维修维护工作及时汇报率100%

附件一：      大连LNG在线分析、计量设备明细表

| 装置名称：在线分析、计量设备 数量：5套 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量（套） | 备注 |
| 1 | 计量撬 |  | 因索美-埃尔斯特 | 1套 |  |
| 2 | 余氯分析仪 | CL17 | HACH | 2套 |  |
| 3 | 在线取样系统 |  | OPTA | 1套 |  |
| 4 | 在线分析系统 |  | ABB | 1套 |  |
|  | 合计 |  |  | 5套 |  |

附件二：      大连LNG化验室维护保运设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量(套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱系统（天然气组分测定） | NGA (ISO6974)+N2 一体化分析仪 CCG71093 | 荷兰AC | 2 | 带工作站 |
| 2 | 气相色谱仪（天然气硫组分测定） | 7890A | 美国安捷伦 | 1 | 带工作站 |
| 3 | 总硫分析仪 | MultiTek LLS | 美国ANTEK | 1 | 带工作站 |
| 4 | 冷却镜面凝析湿度计法露点仪 | 13-1200-L-N-2 | 美国AMETEK | 1 |  |
| 5 | 便携式露点仪 | PM880 | 美国GE | 1 |  |
| 6 | 微量氧气分析仪 | T10 | 美国EXT | 2 |  |
| 7 | 氢气发生器 | SPH-500 | 北京中惠普分析技术研究所 | 1 |  |
| 8 | 氧气发生器 | SPO-600 | 北京中惠普分析技术研究所 | 1 |  |
| 9 | 空气发生器 | A-10 | 北京中惠普分析技术研究所 | 2 |  |
| 10 | 零级空气发生器 | ZA-1000 | 北京中惠普分析技术研究所 | 1 |  |
| 11 | 高性能气体纯化器 | TF-2 | 北京中惠普分析技术研究所 | 3 |  |
| 12 | 便携式可燃气体测定仪 | GS10 | 德国恩尼克思 | 40 | 可燃气0-100%LEL |
| 13 | 固定式氢气报警器 |  |  | 5 |  |
| 14 | 紫外分光光度计 | DR5000 | 美国哈希 | 1 |  |
| 15 | 可见分光光度计（带锂电池） | DR2800-01B | 美国哈希 | 1 | COD分析系统 |
| 16 | 消解器 | DRB200 |  | 1 |  |
| 17 | 红外油水分析仪 | OIL460 | 北京华夏科创 | 1 |  |
| 18 | BOD分析仪 | BODTrak II | 美国哈希 | 1 |  |
| 19 | 台式浊度仪 | WGZ-2 | 上海昕瑞 | 1 |  |
| 20 | 台式pH计 | FE20K | 瑞士梅特勒 | 1 |  |
| 21 | 便携式pH计 | pH6810 | 美国JENCO | 1 |  |
| 22 | 便携式电导仪 | EC3840 | 美国JENCO | 1 |  |
| 23 | 分析天平 | Auw220d | 日本岛津 | 1 |  |
| 24 | 普通电子天平 | YP20001 | 上海佑科 | 1 |  |
| 25 | 普通电子天平 | YP20002 | 上海佑科 | 1 |  |
| 26 | 生化培养箱 | LRH-70 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 |  |
| 27 | 便携式溶解氧分析仪 | 9250 | JENCO | 1 |  |
| 28 | 高压蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 上海精密科学仪器厂 | 1 |  |
| 29 | 干热灭菌箱 | GRX-9023A | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | 1 |  |
| 30 | 无菌操作箱 | SW-CJ-1D | 上海金鹏分析仪器有限公司 | 1 |  |
| 31 | 自动滴定仪 | ZD-2 | 上海精密科学仪器厂 | 1 |  |
| 32 | 防爆电冰箱 | BL-240/241L | 上海亿思科技实业有限公司 | 1 |  |
| 33 | 纯水制备仪 | MW-10 | 北京盈安美诚 | 1 |  |
| 34 | 水质蒸馏装置 | SZ-93 | 上海精密科学仪器厂 | 1 |  |
| 35 | 显微镜 | BM2000 | 江南永新 | 1 |  |
| 36 | 马弗炉 | SX2-4-10 | 苏州宏拓电子有限公司 | 1 |  |
| 37 | 电热干燥箱 | DHG-9146A | 上海精密科学仪器厂 | 1 |  |
| 38 | 水浴槽 | CU-420 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 |  |
| 39 | 超声波水浴 | SCQ-H600 | 金坛亿通电子设备厂 | 1 |  |
| 40 | 便携式真空泵 | 2XZ-F-2 | 中西集团 | 1 |  |
| 41 | 搅拌机 | FJ-200 | 上海精密科学仪器厂 | 1 |  |
| 42 | 离心机 | RJ-TDL-60D | 无锡市瑞江分析仪器 | 1 |  |
| 43 | 磁力电热板 | HS10 | IKA | 2 |  |
| 44 | 精密电子温度计 | TM907A | 台湾路昌 | 2 |  |
| 45 | 气体测漏检测仪 | GS10 | 德国恩尼克思 | 1 |  |
| 46 | 风速计 | TESTO-405-V1 | 德国德图 | 1 |  |
| 47 | 声级计 | TES-1357 | 德国德图 | 1 |  |
| 48 | 大气压力计 | 690 | 日本爱华 | 1 |  |
| 49 | 温湿度记录仪 | E10C | 加拿大Enviracaire | 1 |  |
| 50 | 热电偶温度计 | Temp-16 | 美国Core | 1 |  |
| 51 | 压力表 | USENOOIL | MESSER | 48 |  |
| 52 | 便携式可燃气体检测仪 | MX4 | 英思科 | 9 |  |
|  | 合计 |  |  | 157 |  |